Csornai Margit Kórház

EFOP-2.2.19-17 számú Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése a Csornai Margit Kórházban projekt keretében eszközbeszerzés

„A” melléklet

MŰSZAKI LEÍRÁS

| Sorsz. | MEGNEVEZÉS | MENNYISÉG |
| --- | --- | --- |
| 1. | Négy rekeszes galvánkád | 1 db Fizikoterápia, gyógytorna |

Kért paraméterek

Négyrekeszes galvánkád Négyrekeszes kád - víz alatti elektroterápiás kezelésekre, kompakt kialakítású kar és láb fürdőtálakkal integrált hideg- melegvíz, lefolyó, elektromos betáp csatlakozásokkal

A berendezés beszállítási mértékadó méretei (szélesség x mélység x magasság)

Varrat nélküli mélyhúzott akril kád

Vezérlő egység: mikroprocesszoros, LCD kijelző, programozható elektróda polaritás, automatikus működés

Dupla lábfürdő kádtest és a vele egybeépült kezelőpult

2 db mélyhúzott akril kézfűrdő A kézfürdőket elforgatható, fehér műanyag bevonatú konzolok tartsák, melyek egyben a vízleeresztést is szolgálják

A berendezés végtagok víz alatti galvánárammal, illetve 4-féle speciális vízalatti kezeléshez optimális impulzus árammal való kezelésére szolgáljon.

Alacsony frekvenciás dyadinamikus impulzus áramformákkal kombinált kezelés

Szükséges, előírt áramformák (nem hagyományos diadynamikus áramok): 1/ monofázisú (sinusfélhullám) 2/ ultra ingeráram-négyszögletes, 140 Hz, pulzus-szünet arány 2/5 3/ négyszögletes impulzus áram 50 Hz, 0,5 Hz sinussal modulálva 4/ négyszögletes impulzus áram 50Hz, 2 Hz sinussal modulálva

A készülék kádjainak feltöltése hőszabályozós szelepen át csaptelepekkel történjen.

Rozsdamentes elektródák a következő két tulajdonsággal rendelkezzenek: a/ levehetők (tisztítás céljából), b/ függőlegesen és vízszintesen állíthatók

A karkádakat úgy kell egymáshoz rögzíteni, hogy lehetővé tegye az egyénhez való hozzáigazítást.

A karok, illetve lábak kezelésére szánt galvánáram vagy impulzus áram szabályozható, és polaritása változtatható legyen.

A kezelőáramok beállítása egy fóliatasztatúrás vezérlőpulton történjen.

Tartozék: magasságában állítható műanyag kezelőszék fékezhető görgőkkel, rozsdamentes vázzal

Egyéb elvárások

A készülék beüzemelését és kvalifikálását is el kell végezni

Működőképességhez szükséges kiegészítés

| Sorsz. | MEGNEVEZÉS | MENNYISÉG |
| --- | --- | --- |
| 2. | Lágylézer készülék | 1 db Fizikoterápia, gyógytorna |

Kért paraméterek

Hordozható lágylézer terápiás eszköz

A berendezés beszállítási mértékadó méretei (szélesség x mélység x magasság)

elemes tápellátás

lézerdiódák maximális teljesítménye 200 mW

hullámhossz 660 nm piros

fény foltátmérője távolságtól függően 2-3-4 cm

Egyéb elvárások

A készülék beüzemelését és kvalifikálását is el kell végezni

Működőképességhez szükséges kiegészítés

| Sorsz. | MEGNEVEZÉS | MENNYISÉG |
| --- | --- | --- |
| 3. | Alsóvégtagi moztató robot (térd és csípőizület mozgató) | 1 db Fizikoterápia, gyógytorna |

Kért paraméterek

Alsó végtagi mozgatórobot ( térd, csipő)

A berendezés beszállítási mértékadó méretei (szélesség x mélység x magasság)

Alsó végtag (térd, csípő) folytonos passzív mozgatás (CPM)

mindkét oldali kezelésre

műanyag lábtámaszokkal

térd flexió/extenzió, -10 - 0 - 120 fok

csípő flexió/extenzió 0 - 7 - 69 fok

Kézi vezérlőről állítható paraméterek

beállítási lehetőség: femur hossz, lábszár hossz, térdizület forgástengely, lábfej rotációs szög

bemelegítés üzemmód

Lábszárhossz átállítható, Gyermekeknek 25 -41 cm, felnőtt alkalmazáskor 41 – 57 cm

Combhossz beállítás 31-49 cm

páciens (beteg) testmagasság: 120-200cm

transcután elektrostimulátorral

szállítókocsi

Egyéb elvárások

A készülék beüzemelését és kvalifikálását is el kell végezni

Működőképességhez szükséges kiegészítés

| Sorsz. | MEGNEVEZÉS | MENNYISÉG |
| --- | --- | --- |
| 4. | Felső végtagi mozgatórobot (1 db könyökizület mozgató, 1 db vállizület mozgató) | 2 db Fizikoterápia, gyógytorna |

Kért paraméterek

1 db Könyökizület mozgató

A berendezés beszállítási mértékadó méretei (szélesség x mélység x magasság)

gördíthető, székre szerelt kivitel

Primer és szekunder kontratúrák oldása

folyamatos passzív ízületi mozgatás két mozgássíkban

mindkét oldali ízület kezeléséhez

fokozatmentes sebességszabályozás

chip kártya készlettel

mozgástartomány extenzió/flexió -5 - 0 - 140 fok, pronáció/supináció 90 – 0 – 90 fok

1 db Vállmozgató

A berendezés beszállítási mértékadó méretei (szélesség x mélység x magasság)

gördíthető, székre szerelt kivitel

folyamatos passzív ízületi mozgatás két mozgássíkban

mindkét oldali ízület kezeléséhez

Primer és szekunder kontratúrák oldása

Mozgástartomány váll rotáció min. 15 – 160 fok

Mozgástartomány abdukció, addukció min. 30 – 160 fok, be/ki rotáció 90-0-90 fok, eleváció 0-30-175 fok, ant/retroverzió 0-0-125 fok

fejtámla

chip kártya készlettel

Egyéb elvárások

A készülék beüzemelését és kvalifikálását is el kell végezni

Működőképességhez szükséges kiegészítés

| Sorsz. | MEGNEVEZÉS | MENNYISÉG |
| --- | --- | --- |
| 5. | Ultrahang terápiás készülék | 1 db Fizikoterápia, gyógytorna |

Kért paraméterek

Hordozható ultrahang terápiás készülék

A berendezés beszállítási mértékadó méretei (szélesség x mélység x magasság)

A legfontosabb funkciói nyomógombokkal elérhetők

Multifrekvenciás fejekkel rendelkezik a felületi és mélyebb kezelésekhez

A paraméterek beállításai érintő képernyőn történik

Automatikus beállításokkal

Kontaktus kontrollal

funkcionalitás: célterápiák: min. 15 indikációk min. 23 diagnosztika min 1 szabad memória min. 50

ultrahang:multifrekvenciás uh fejek 2 db (1és 3 MHz) 4 cm2 illetve 1 cm2 fejtartókkal Folyamatos és pulzáló mód ( 10-20-30-40-50-100%)

Egyéb elvárások

A készülék beüzemelését és kvalifikálását is el kell végezni

Működőképességhez szükséges kiegészítés

| Sorsz. | MEGNEVEZÉS | MENNYISÉG |
| --- | --- | --- |
| 6. | Elektroterápiás, ultrahang- és kombinált terápiás készülék | 1db Fizikoterápia, gyógytorna |

Kért paraméterek

Elektroterápiás, ultrahang- és kombinált terápiás készülék

A berendezés beszállítási mértékadó méretei (szélesség x mélység x magasság)

2 független csatornával rendelkező hordozható készülék.

Nyomógombokkal gyorsan elérhető elektroterápia, ultrahang, kombinációs és szimultán terápiák.

A paraméterek beállítása érintőképernyőn történik.

Terápiák: Elektroterápia, 2 és 4 pólus, 2 független csatorna S-D görbe diagnosztikai programok Ultrahang terápia Szimultán terápia (2 különböző indikációs kezelés elektro és ultrahangterápia) Kombinációs terápia (sérülés szimultán kezelése elektro és ultrahang terápiával)

Áramformák: min. 25

Ultrahang: Multifrekvenciás UH fejek, 2 db (1 és 3 MHz), 4 és 1 cm², fejtartókkal Folyamatos és pulzáló mód (10–20–30–40–50-100%)

Funkcionalitás: Célterápiák: min. 140 Indikációk: min. 200 Alapterápiás programok: min. 30 Diagnosztika: min. 12 Szabad memória: min. 50

Kijelző Érintőképernyős navigáció 2 szeparált intenzitás szabályzó Direkt terápia gombok Protokolok: Célterápiák & Indikációs lista Diagnosztika S/D görbe (Rheobase, Chronaxy,) Kontra-indikációs lista

Elektroterápia Négyszög pulzáló 2-5 áramforma (Ultra Reiz) Háromszög pulzáló MF négyszög pulzáló Iontoforézis-MF négyszög pulzáló

Diadinamikus áramformák MF, DF, CP, LP

TENS áramformák Konvencionális TENS Alacsony frekvenciás TENS Burst TENS Nagyfrekvenciás TENS Random frekvenciás TENS Han Stim (fájdalomcsökkentés)

NMES áramformák Négyszög hullámzó Háromszög hullámzó Bifázisú hullámzó Intrapulzáló szünetű hullámzó Orosz stimuláció 2-pólusú MF hullámzó Izoplanáris vektor hullámzó (4-pole I.F.hullámzó)

Interferencia áramformák 2-pólusú közép frekvencia Izoplanáris vektormező Dipólus vektormező (4-pólus I.F. vektor) Klasszikus interferencia (4-pólus I.F.)

Diagnosztika programok rheobazis, chronaxia, AQ S-D görbék Fájdalom pontok Stresszes törés diagnosztika Állandó feszültség / Állandó áram

Kombinációs terápia Ultrahang + Konvencionális TENS Ultrahang + Burst TENS Ultrahang + Random frekvenciás TENS Ultrahang + 2-pólusú közép frekvencia

Egyéb elvárások

A készülék beüzemelését és kvalifikálását is el kell végezni

Működőképességhez szükséges kiegészítés

| Sorsz. | MEGNEVEZÉS | MENNYISÉG |
| --- | --- | --- |
| 7. | Függesztőrács mozgásterápiához | 1 db Fizikoterápia, gyógytorna |
| Kért paraméterek |  |  |
| Függesztő rács mozgásterápiához tartozékokkal |  |  |
| A berendezés beszállítási mértékadó méretei (szélesség x mélység x magasság) |  |  |
| Mennyezeti sínes kivitel, mérete 770 mm x 1810 mm |  |  |
| 3 db csúszósínes tartóval |  |  |
| 3 db trénerrel |  |  |
| 1 db rotációs csigarendszerrel |  |  |
| Tartozékok: 1 garn. kötélkészlet, 1 garn gumikötél készlet, 1 garn függesztő heveder, 2 db egyensúly párna, 1 db hengerpárna, 1 pár fogantyúval |  |  |
| Egyéb elvárások |  |  |
| A készülék beüzemelését és kvalifikálását is el kell végezni |  |  |
| Működőképességhez szükséges kiegészítés |  |  |

| Sorsz. | MEGNEVEZÉS | MENNYISÉG |
| --- | --- | --- |
| 8. | Fényterápiás készülék | 1 db Bőrgyógyászat |

Kért paraméterek

Fényterápiás készülék teljes test kezeléséhez

A berendezés beszállítási mértékadó méretei (szélesség x mélység x magasság)

8 db 100 wattos NB UVB cső

bevilágított bőrfelület 8x180

hangriasztásos időzítő

állványzat

fekvő- vagy álló kezelés

Egyéb elvárások

A készülék beüzemelését és kvalifikálását is el kell végezni.

Működőképességhez szükséges kiegészítés

| Sorsz. | MEGNEVEZÉS | MENNYISÉG |
| --- | --- | --- |
| 9. | Vizsgálószék dönthető | 6 db Tüdőgyógyászat |

Kért paraméterek

Dönthető vizsgálószék

A berendezés beszállítási mértékadó méretei ( szélesség x mélység x magasság)

Háttámla mechanikusan állítható vagy azzal egyenértékű

Fejtámla mechnikusan állítható vagy azzal egyenértékű

levehető kartámasz

terhelhetőség min. 120 kg

szinterezett vázszerkezet

mosható felület

Egyéb elvárások

A készülék beüzemelését és kvalifikálását is el kell végezni

Működőképességhez szükséges kiegészítés

| Sorsz. | MEGNEVEZÉS | MENNYISÉG |
| --- | --- | --- |
| 10. | Infúzós állvány | 6 db Tüdőgyógyászat |

Kért paraméterek

Infúziós állvány

A berendezés beszállítási mértékadó méretei ( szélesség x mélység x magasság)

Rozsdamentes

Gördíthető

Egyéb elvárások

A készülék beüzemelését és kvalifikálását is el kell végezni

Működőképességhez szükséges kiegészítés

| Sorsz. | MEGNEVEZÉS | MENNYISÉG |
| --- | --- | --- |
| 11. | Elektroterápiás, ultrahang-, kombinált és lézer terápiás készülék | 1db Fizikoterápia, gyógytorna |

Kért paraméterek

Elektroterápiás, ultrahang-, kombinált és lézer terápiás készülék

A berendezés beszállítási mértékadó méretei (szélesség x mélység x magasság)

2 független csatornával rendelkező hordozható készülék. Nyomógombokkal gyorsan elérhetők, az elektroterápia, ultrahang, kombinációs, lézer és szimultán terápiák.

Terápiák: Elektroterápia, 2 és 4 pólus, 2 független csatorna S-D görbe diagnosztikai programok Ultrahang terápia Szimultán terápia (2 különböző indikációs kezelés elektro- és ultrahangterápia) Kombinációs terápia (sérülés szimultán kezelése elektro- és ultrahang terápiával) Lézer terápia

Áramformák: min. 25

Ultrahang: Multifrekvenciás UH fej 2 db, (1 és 3 MHz), 4 cm² és 1 cm2. Folyamatos és pulzáló mód (10–20–30–40–50-100%) Akusztikus és vizuális kontaktus kontrol led

Lézer terápia Lézerfej 1 db diódával: max. átlag teljesítmény: 70,5 mW Lézerfej 4 db diódával: max. átlag teljesítmény: 4 x 13,5 mW Pulzáló , infrared gallium arsenide, 904 nm

Funkcionalitás: Célterápiák: min. 170 Indikációk: min. 270 Diagnosztika: min. 12 Tárolt terápia programok: min. 30 Szabad memória: min. 50

Kijelző Érintőképernyős navigáció 2 szeparált intenzitás szabályzó Direkt terápia gombok Protokolok: Célterápiák & Indikációs lista Diagnosztika S/D görbe (rheobazis, chronaxia, stb) Kontraindikációs lista

Elektroterápia Négyszög pulzáló 2-5 áramforma (Ultra Reiz) Háromszög pulzáló MF négyszög pulzáló Iontoforézis-MF négyszög pulzáló

Diadinamikus áramformák MF, DF, CP, LP

TENS áramformák Konvencionális TENS Alacsony frekvenciás TENS Burst TENS Nagyfrekvenciás TENS Random frekvenciás TENS Han Stim (fájdalomcsökkentés)

NMES áramformák Négyszög hullámzó Háromszög hullámzó Bifázisú hullámzó Intrapulzáló szünetű hullámzó Orosz stimuláció 2-pólusú MF hullámzó Izoplanáris vektor hullámzó (4-pole I.F.hullámzó)

Interferencia áramformák 2-pólusú közép frekvencia Izoplanáris vektormező Dipólus vektormező (4-pólus I.F. vektor) Klasszikus interferencia (4-pólus I.F.)

Diagnosztika programok Rheobazis, chronaxia, AQ S-D görbék Fájdalom pontok Stresszes törés diagnosztika Állandó feszültség / Állandó áram

Egyéb elvárások

A készülék beüzemelését és kvalifikálását is el kell végezni

Működőképességhez szükséges kiegészítés

| Sorsz. | MEGNEVEZÉS | MENNYISÉG |
| --- | --- | --- |
| 12. | Bordásfal | 2 db Fizikoterápia, gyógytorna |

Kért paraméterek

Bordásfal ( téglafalra szerelhető)

A berendezés beszállítási mértékadó méretei (szélesség x mélység x magasság)

Fából készült

Egyszakaszos 275 x 87 cm

14 bordával

Egyéb elvárások

A készülék beüzemelését és kvalifikálását is el kell végezni.

Működőképességhez szükséges kiegészítés

| Sorsz. | MEGNEVEZÉS | MENNYISÉG |
| --- | --- | --- |
| 13. | Felnőtt próbakeret | 1 db Szemészet |

Kért paraméterek

Felnőtt próbakeret

A berendezés beszállítási mértékadó méretei (szélesség x mélység x magasság)

PD 50 – 75 mm között állítható

2 x 5 lencse befogására alkalmas

állítható orrnyereg szög és hossz

állítható keret hossz

kornea mérő lap

Egyéb elvárások

A készülék beüzemelését és kvalifikálását is el kell végezni

Működőképességhez szükséges kiegészítés

| Sorsz. | MEGNEVEZÉS | MENNYISÉG |
| --- | --- | --- |
| 14. | Dioptriamérő automata | 1 db szemészet |

Kért paraméterek

Érintőképernyős automata dioptriamérő

A berendezés beszállítási mértékadó méretei (szélesség x mélység x magasság)

5-6” érintőképernyő

Refraktív index kalkuláció

A rendszer automatikusan felismer és mér minden progresszív lencsét

A modern multifokális lencsék mérhetőek

Beépített nyomtató

Standard és magas indexet, bifokális, trifokális, progresszív és prizmás lencsék mérésére alkalmas

Mérési tartomány: - Szférikus tartomány -25D-tól +25D-ig - Cylinder érték meghatározás: -10D-tól +10D-ig - Cylinder tengely meghatározás: 0-180o - Prizmaérték meghatározása 0-10 ∆ - Mérési pontosság 0,01 / 0,12 / 0,25 D dioptria, 0,01 / 0,12 / 0,25 ∆ prizma

Egyszerű menürendszer

Precíz jelölőegység

Egyéb elvárások

A készülék beüzemelését és kvalifikálását is el kell végezni

Működőképességhez szükséges kiegészítés

| Sorsz. | MEGNEVEZÉS | MENNYISÉG |
| --- | --- | --- |
| 15. | Autorefraktokeratométer | 1 db Szemészet |

Kért paraméterek

Érintőképernyős autorefraktokeratométer

A berendezés beszállítási mértékadó méretei (szélesség x mélység x magasság)

5-6” érintőképernyő

Elektronikus vezérlésű, szervó motoros joystick a fej beállításához

SPH min -22.00 D – tól +22.00 D-ig.

CYL min - 10 D-től + 10D-ig

asztigmia tengely: Min -5 – 175 fok

Minimális pupilla átmérő 2.0 mm

Szaruhártya bázis görbületmérési tartomány ( 0.01 lépésköz) ,min 6 – 10 mm

Szaruhártya mérési terület: Min 3 mm

PD mérési tartomány: Min 55 – 85 mm

Vertex távolság: Min 1 – 15 mm

Mérések: - Refraktív mérés Szférikus törőerő (S)mérési tartomány: -22.00 D +22.00 D (VD = 12.0 mm) felbontás : 0.01 D / 0.12 D / 0.25 D - kornea görbület 5,0 -10,0 mm (0,01 felbontás) - kornea asztigmia és tengely 0,00 – 10,00D (0,05 / 0,12 / 0,25D) tengely 0-180o

Beépített nyomtató induló papírkészlettel

Automatikus expozícióval mérhető: refrakció, kornea görbület, pupilla és kornea átmérő

Elektromos álltámasz emelő

Egyéb elvárások

A készülék beüzemelését és kvalifikálását is el kell végezni

Működőképességhez szükséges kiegészítés

| Sorsz. | MEGNEVEZÉS | MENNYISÉG |
| --- | --- | --- |
| 16. | EKG 6/12 csatornás | 1 db Tüdőgyógyászat 1 db Belgyógyászat 1 db Aneszteziológia |

Kért paraméterek

EKG 6/12 csatornás

A berendezés beszállítási mértékadó méretei ( szélesség x mélység x magasság)

12 standard elvezetés szimultán mérése

Hordozható/ mobil kivitel max 5 kg

Hálózati és akkumulátoros működés, beépített intelligens gyorstöltő

Akkumulátorról történő folyamatos működési idő, nyomtatás min 2 óra

Beépített hőírós nyomtató

Egyidejűleg nyomtatható csatornák száma min, 12 csatorna

Nyomtatási sebesség min: 6.25/10/12.5/25/50 mm/sec

Nyomtató papír szélessége min 210 mm

A4 formátumú nyomtatás lehetősége PC-n keresztül

12 elvezetés + 1 ritmusgörbe egyidejű monitorozására alkalmas LCD monitor

Lehetőség 3/6/12 csatorna + 1 ritmusgörbe monitorozása közötti választásra

Automatikus és manuális elvezetés váltás

Mintavételi frekvencia min. 1000 Hz

Szívfrekvencia tartomány min. 30-300 bpm

Érzékenység: 2,5mm/mV, 5mm/mV, 10mm/mV, 20mm/mV, Auto

Színes, érintőképernyős LCD kijelző min. 8”

Kijelző felbontása 1280x768 pixel

Alfanumerikus billentyűzet háttér-világításos vízálló kivitelben

Beépített belső memória min. 1000 EKG felvétel tárolására alkalmas

Számítógéphez való csatlakoztatás lehetősége 12 csatornás online monitorozással

Korlátlan számú EKG felvétel tárolása PC-n

Felnőtt és gyermek specifikus diagnózis szoftver

JPG vagy XML formátumú felvétel tárolás

Adatátviteli lehetőségek: LAN, USB, SD kártya, VGA, Opcionálisan WIFI,

HL 7 és DICOM kapcsolat lehetősége

Vonalkód leolvasó rendszer és HIS adatátvitel

Szállítandó tartozékok készülékenként defibrillátor védett tartozékkészlet 1 garnitúra: 1 db pácienskábel, 6 db mellkasi szívó-, 4 db végtagi csipeszes elektróda, EKG gél 1 tubus, hőpapír 2 db, PC-s program korlátlan számú EKG tárolására és adatbázis-kezelésre alkalmas

Egyéb elvárások

A készülék beüzemelését és kvalifikálását is el kell végezni

Működőképességhez szükséges kiegészítés

| Sorsz. | MEGNEVEZÉS | MENNYISÉG |
| --- | --- | --- |
| 17. | Ólomkötény | 2 db Tüdőgondozó |

Kért paraméterek

Ólomkötény

A berendezés beszállítási mértékadó méretei (szélesség x mélység x magasság)

0,25 cm vastag

Felnőtt méret M

Egyéb elvárások

A készülék beüzemelését és kvalifikálását is el kell végezni

Működőképességhez szükséges kiegészítés

| Sorsz. | MEGNEVEZÉS | MENNYISÉG |
| --- | --- | --- |
| 18. | Gonádvédő | 1 db Tüdőgondozó |

Kért paraméterek

Gonádvédő

A berendezés beszállítási mértékadó méretei (szélesség x magasság)

0,25 cm vastag

felnőtt méret 2

Egyéb elvárások

A készülék beüzemelését és kvalifikálását is el kell végezni

Működőképességhez szükséges kiegészítés

| Sorsz. | MEGNEVEZÉS | MENNYISÉG |
| --- | --- | --- |
| 19. | Érdoppler | 1 db Sebészet |

Kért paraméterek

Bidirekcionális doppler beépített kijelzővel

A berendezés beszállítási mértékadó méretei ( szélesség x mélység x magasság)

Akkus tápellátás

1 db 4 és 5 MHz fej mélyen ülő erekhez

1 db 8 MHz fej vékony páciensek végtagi vizsgálatához

Tartozékokkal: szoftver + kábel , akkutöltő, táska, UH zselé

Egyszerűen kezelhető menürendszer

Egyéb elvárások

A készülék beüzemelését és kvalifikálását is el kell végezni

Működőképességhez szükséges kiegészítés

| Sorsz. | MEGNEVEZÉS | MENNYISÉG |
| --- | --- | --- |
| 20. | Dermatoscop | 1 db Bőrgyógyászat |

Kért paraméterek

Dermatoscop

A berendezés beszállítási mértékadó méretei (szélesség x mélység x magasság)

torzításmentes

LED izzóval

10x-es nagyítás

elemes tápellátás

bajonett záras illesztés

skálázott kontaktlemez

állítható szemlencse, fókusz beállítás -6 +6 dioptria között

tokkal, szemlencse védővel

Egyéb elvárások

A készülék beüzemelését és kvalifikálását is el kell végezni.

Működőképességhez szükséges kiegészítés

| Sorsz. | MEGNEVEZÉS | MENNYISÉG |
| --- | --- | --- |
| 21. | Mikroszkóp | 1 db Cytológia cytopatológia (járóbeteg ellátás) |

Kért paraméterek

Világos látóterű, egyenes állású mikroszkóp, átmenő fényű vizsgálatokhoz, citológiai felhasználásra

A berendezés beszállítási mértékadó méretei ( szélesség x mélység x magasság)

Végtelenre korrigált optikai rendszer

Egyenes állású mikroszkópváz, beépített LED megvilágítással, fényerő szabályzóval

Homogén, árnyékmentes fényelosztás, a látómező teljes területén

Durva/finom fókusz állítási lehetőség

Beépített tárgyasztal

Legalább 4 férőhelyes manuális objektív revolver fej

300-ban döntött trinokuláris tubus, fényosztás: 100/0; 0/100

CFI 10 x / 20 mm okulárok dioptria kiegyenlítővel, mindkét okuláron

Achromat kondenzor N.A. Min: 1.25

Objektívek: végtelenre korrigált CFI Plan Achromatikus objektív 4x, legalább N.A. 0.10 , legalább W.D. 30 mm végtelenre korrigált CFI Achromatikus objektív 20x legalább N.A. 0.40, legalább W.D. 3.8 mm végtelenre korrigált CFI Plan Achromatikus objektív 40x, legalább N.A. 0.65 ,W.D. 0,65mm végtelenre korrigált CFI Achromatikus objektív 60x legalább N.A. 0.8, legalább W.D. 0.3 mm

Egyéb elvárások

A készülék beüzemelését és kvalifikálását is el kell végezni

Működőképességhez szükséges kiegészítés

| Sorsz. | MEGNEVEZÉS | MENNYISÉG |
| --- | --- | --- |
| 22. | CTG | 1 db Nőgyógyászat |

Kért paraméterek

Kompakt kardiotokográf készülék, magzati szívhang és pulzus monitorozásához

A berendezés beszállítási mértékadó méretei (szélesség x mélység x magasság)

Numerikus LCD kijelző

felbontás 640x480 RGB

beépített hőnyomtató

vízálló TOCO fejjel

monitorozható paraméterek AFM, FHR, TOCCO, DECG, IUP

Belső szoftver az adatkezeléshez

Egyéb elvárások

A készülék beüzemelését és kvalifikálását is el kell végezni

Működőképességhez szükséges kiegészítés

| Sorsz. | MEGNEVEZÉS | MENNYISÉG |
| --- | --- | --- |
| 23. | Ultrahang készülék nőgyógyászati | 1 db Nőgyógyászat |

Kért paraméterek

Nőgyógyászati ultrahang hüvelyi és hasi fejjel

A berendezés beszállítási mértékadó méretei (szélesség x mélység x magasság)

Színes Doppler ultrahang készülék

LCD flat monitor min. 19”

Egyszerre csatlakoztatható vizsgálófejek száma min. 2db

Csatlakoztatható fejek frekvencia tartománya: min. 2-18 MHz

Test ábrák megjelenítése, feliratozás

Beépített szoftver csomag

Fertőtleníthető kezelőfellület

Post. Processing zoom

Harmonikus képalkotás

Color Doppler

Power Doppler

Alap B módú és Doppler mérések

Nőgyógyászati, terhességi mérőprogrammal rendelkezzen

Automatikus real time Doppler mérések

Beépített archiváló rendszer

Beépített USB

Beépített CD/DVD -író/olvasó

Konvex, hasi vizsgálófej (2,5-6 MHz)

Kristályok száma minimum 180

A vizsgálófej közvetlenül folyadékba mártható, tisztításhoz, fertőtlenítéshez és sterilizáláshoz

Vaginális vizsgálófej (6-9MHz)

Kristályok száma minimum 128

A vizsgálófej folyadékban közvetlenül tisztítható, fertőtleníthető legyen

Tissue harmonic imaging vizsgálati lehetőség a vizsgálófejjel

Egyéb elvárások

A készülék beüzemelését és kvalifikálását is el kell végezni

Működőképességhez szükséges kiegészítés

| Sorsz. | MEGNEVEZÉS | MENNYISÉG |
| --- | --- | --- |
| 24. | Ultrahang készülék urológiai felhasználásra | 1 db Urológia |

Kért paraméterek

Ultrahang készülék urológiai felhasználásra

A berendezés beszállítási mértékadó méretei (szélesség x mélység x magasság)

Színes Doppler ultrahang készülék

LCD flat monitor min. 19”

Beépített szoftver csomag

Egyszerre csatlakoztatható vizsgálófejek száma min. 2db

Csatlakoztatható fejek frekvencia tartománya: min. 2-18 MHz

Fertőtleníthető kezelőfelület

Test ábrák megjelenítése, feliratozás

Post. Processing zoom

Harmonikus képalkotás

Color Doppler

Power Doppler

Alap B módú és Doppler mérések

Urológiai mérőprogramok

Prostata térfogat számítás, különböző mérési metódusok alapján Szélesség, magasság, mélység, Ellipszis módszer léptetéssel

PSAD számítás

Konvex, hasi vizsgálófej (2,5-6 MHz)

Kristályok száma minimum 180

A vizsgálófej közvetlenül folyadékba mártható, tisztításhoz, fertőtlenítéshez és sterilizáláshoz

Simultan biplane rektális vizsgálófej (6-10MHz)

Mind a sagitális és a transverzális képsíkú vizsgálatokra convex kristálysorral rendelkezzen, szimultán működésre alkalmasan

Kristályok száma minimum 2x96

Mindkét képsíkban látható, a vizsgálófejen keresztül menő transrectalis biopsziás csatorna

Sterilizálható tűvezető

Tissue harmonic imaging vizsgálati lehetőség a vizsgálófejjel

Transrectalis punkciós szerelékkel,

beépített archiváló rendszer

beépített USB

beépített CD /DVD iró/olvasó

Egyéb elvárások

A készülék beüzemelését és kvalifikálását is el kell végezni

Működőképességhez szükséges kiegészítés

| Sorsz. | MEGNEVEZÉS | MENNYISÉG |
| --- | --- | --- |
| 25. | Mammográfiai ultrahang készülék | 1 db Mammográfia |

Kért paraméterek

Mammográfiai ultrahang készülék

A berendezés beszállítási mértékadó méretei (szélesség x mélység x magasság)

Színes Doppler ultrahang készülék

LCD flat monitor min. 19”

Beépített szoftver csomag

Egyszerre csatlakoztatható vizsgálófejek száma min. 2db

Csatlakoztatható fejek frekvencia tartománya: min. 2-18 MHz

Fertőtleníthető kezelőfelület

Test ábrák megjelenítése, feliratozás

Post. Processing zoom

Harmonikus képalkotás

Color Doppler

Power Doppler

Alap B módú és Doppler mérések

Lineáris vizsgálófej (6-12 MHz) 1 db

Kristályok száma: Minimum 192

Tissue harmonic imaging vizsgálati lehetőség a vizsgálófejjel

A vizsgálófej folyadékban közvetlenül tisztítható, fertőtleníthető legyen

beépített archiváló rendszer

beépített USB

beépített CD /DVD iró/olvasó

Egyéb elvárások

A készülék beüzemelését és kvalifikálását is el kell végezni

Működőképességhez szükséges kiegészítés

| Sorsz. | MEGNEVEZÉS | MENNYISÉG |
| --- | --- | --- |
| 26. | Digitális video kiegészítés EEG készülékhez | 1 db hardver 1 db szoftverrel EEG laboratóriumba |

Kért paraméterek

Digitális video kiegészítés meglévő CADWELL Easy III. EEG készülékhez

A berendezés beszállítási mértékadó méretei (szélesség x mélység x magasság)

1 db hardver

1 db szoftver

Kamera IP Pan-Tilt mozgató rendszerrel

Mikrofon hangrögzítéssel

Videó szinkronizáló szoftver

Egyéb elvárások

A készülék beüzemelését és kvalifikálását is el kell végezni.

Működőképességhez szükséges kiegészítés

| Sorsz. | MEGNEVEZÉS | MENNYISÉG |
| --- | --- | --- |
| 27. | Paraván | 1 db Tüdőgondozó |

Kért paraméterek

Paraván

A berendezés beszállítási mértékadó méretei ( szélesség x mélység x magasság)

min: 180x60 cm

betekintő ablakkal

ütésálló acélburkolat

2 mm-es ólom béléssel

Egyéb elvárások

A készülék beüzemelését és kvalifikálását is el kell végezni

Működőképességhez szükséges kiegészítés

| Sorsz. | MEGNEVEZÉS | MENNYISÉG |
| --- | --- | --- |
| 28. | Folyékony nitrogénes fagyasztáshoz tartály, átfejtő | 1 db Bőrgyógyászat |

Kért paraméterek

Folyékony nitrogénes tartály, átfejtő

A berendezés beszállítási mértékadó méretei (szélesség x mélység x magasság)

nitrogén kapacitás 10 l

könnyen kezelhető konténer

vákuum szigetelés, biztonsági fedél

lefejtő csap

Egyéb elvárások

A készülék beüzemelését és kvalifikálását is el kell végezni.

Működőképességhez szükséges kiegészítés

| Sorsz. | MEGNEVEZÉS | MENNYISÉG |
| --- | --- | --- |
| 29. | Desztilláló készülék | 1 db Laboratórium |

Kért paraméterek

Desztilláló készülék laboratóriumi felhasználásra

A berendezés beszállítási mértékadó méretei (szélesség x mélység x magasság)

desztillációs kapacitás 8 l/h

tartály- és fűtőelemek rozsdamentes acélból

vezetőképesség 2,5 µS/cm

Egyéb elvárások

A készülék beüzemelését és kvalifikálását is el kell végezni.

Működőképességhez szükséges kiegészítés

| Sorsz. | MEGNEVEZÉS | MENNYISÉG |
| --- | --- | --- |
| 30. | Műszermosogató automata | 1 db |

Kért paraméterek

Thermo dezinfekciós mosogató/fertőtlenítő automata berendezés

A berendezés beszállítási mértékadó méretei (szélesség x mélység x magasság)

Két ajtós, elektromos fűtésű,

A mosókamra, mosókarok rozsdamentes anyagból

Kéziműszerek mosására és fertőtlenítésére

Kamra kapacitás min. 8 DIN 1/1 (480X250X50mm)

Tartozékok: 1 db négy szintes műszer feltét 3 db mosókarral, 2 db berakókocsi rögzíthető kerekekkel

Lefele nyíló, dupla falú, hőálló üvegajtó

Szárítóventillátor teljesítménye min. 50 m3/h

Vízkeringető szivattyú teljesítménye min. 200 l/perc

Beépített vízlágyítóval, tartozékokkal

Egyéb elvárások

A készülék beüzemelését és kvalifikálását is el kell végezni.

Működőképességhez szükséges kiegészítés

| Sorsz. | MEGNEVEZÉS | MENNYISÉG |
| --- | --- | --- |
| 31. | Fedőautomata | 1 db Cytológia, cytopatológia (járóbeteg szakrendelés) |

Fedőautomata , cytológiai metszetek fedésére

A berendezés beszállítási mértékadó méretei (szélesség x mélység x magasság)

5 tárgylemez rack egyidejű fogadása

Felhasználóbarát kezelés

Fedési kapacitása: óránként legalább 300 db tárgylemez

IVD minősítés

Fedőanyag tároló tartály kapacitása legalább 250 ml

széleskörű fedőanyagok használata

Beépített akkumulátor

Teljesen automata működés

Zárt rendszerű kivitel, belső elszívással és szénszűrővel

Beállítható legyen több különböző fedőanyag térfogat

buborékmentesítő funkció

1 és 1,5 –es vastagságú fedőlemezekkel is képes fedni

Különböző festő automaták tárgylemez tartóinak közvetlen fogadása

Egyéb elvárások

A készülék beüzemelését és kvalifikálását is el kell végezni

Működőképességhez szükséges kiegészítés

| Sorsz. | MEGNEVEZÉS | MENNYISÉG |
| --- | --- | --- |
| 32. | Festőautomata elszívóberendezéssel | 1 db Cytológia, cytopatológia (járóbeteg szakrendelés) |

Kért paraméterek

Fűtött festőautomata elszívóberendezéssel , metszetszárítóval

A berendezés beszállítási mértékadó méretei ( szélesség x mélység x magasság)

Legyen alkalmas cytológiai és hisztológiai metszetek egyidejű festésére

IVD minősítésű,

legyen alkalmas óránként legalább 200 tárgylemez festésére

beépített USB vagy RS 232 port

legalább 50 festési protokoll legyen eltárolható a memóriában

egy időben akár 10 festési protokoll is végrehajtható legyen

legalább 5 vizes és 25 reagens állomás

legalább 20 lemezes tárlemez tartók folyamatos behelyezése

zárt rendszerű kivitel, belső elszívással és szénszűrővel

Beépített világítás vagy víztiszta plexi burkolat

Auto-Return, és sürgős start funkció

2 szintes elrendezés

megszakítható festési folyamat, tárgylemez visszahívó funkcióval

mosogatógépben is mosható festőedények

Egyéb elvárások

A készülék beüzemelését és kvalifikálását is el kell végezni

Működőképességhez szükséges kiegészítés